Өтінім

**Қосымша №1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Атауы | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы, теңге | Бағасы, теңге | Мінездеме |
| 1 | **Жалпы хирургияға арналған операциялық үстел (бөлінбейтін аяққа арналған секциясымен )** | Стандартты кешен | 1 | 4188000,00 | 4188000,00 | **Мақсаты:**  Жалпы хирургияда операциялар жасауға арналған операциялық үстел, бүйректе,қабында,кеуде,өкпе операцияларын жасауға. Акушерлік және гинекологиялық операциялар, ортопедиялық операцилар, нейрохирургиялық операциялар және оториноларингологикалық операцияларын жасауға мүмкіндігі бар.  **Ерекшеліктері:**  Науқас үшін және дәрігер тиімді операция жүргізу үшін операрациялық үстелдің әр түрлі реттеу функциялары бар. Ол қауіпсіз, берік дизаины операция жасау кезінде кез келген механикалық бөліктерінің сынуын ескертеді.  Үстелдің беті: төрт бөлікті, аяққа арналған бөлінген секциясымен. Бас және аяқ секциялары алынбалы. Үстелді тік жылжыту гидравикалық жүйемен аяқты басқыш басқармамен орындалады.Гидравликалық жүйе жоғары сапалы қышқылсыз синтетикалық майын құрайды.  Үстелдің басты қозғалулары (тренделенбург, бүйірлік көлбеу және т.б.) механикалық жетекті басқарумен қол тұтқалары көмегімен орындалады.  Тетіктер корпусында бекітілген көрсеткішет, сол арқылы үстелді орнықтырады. Негізі тоттанудан тот баспайтын болатпен қәуіпсіздендірілген.Үстелдің беті  рентген-мөлдір, барлық ұзындығы бойынша және бакелиттен орындалған. Нақты позициялау рентгенологиялық кассеталар кез келген тараптың үстел кірістірілген тоннель үшін рентген-кассеталар бүкіл ұзындығы бойынша үстелдің үстіңгі тақтайында.Биіктігі 4 см резеңке матрац санитарлық өңдеу үшін оңай болу үшін винильдік қақпағы бар. Операциялық үстелдің барлық бөлшектері тазалау және дезинфекциялау үшін оңай қол жетімді. Нейрохирургиялық операцияларды жасауға арналған U- тәрізді басқа арналған діңгегі орнатылған. Науқастың ығысуын болдармау үшін ұзындығы бойынша аяқ және иық тіреуге арналған тіректер қарастырылған. Бүйір I-тәрізді тік рельстер бекітуге арналған керек-жарақтарды тотықпайтын болаттан жасалған, өлшемі: 30 мм. х 9 мм. стандартты конфигурациясын пайдалану үшін, басқа өндірушілердің бүйірлік адаптерлерін және аспалы жабдықтары бар. Үш антистатикалықроликтер арқылы жылжыйды,олардың біреуі – жетекші. Барлық роликтердің оқшаулануы орталық тежегіштен асырылады.  **Реттеу:**   * Биіктігін реттеу, гидравликалық реттеу жоғары-төмен. * Қисығы оңға және солға. * Көлбеу алға және артқа. * Арқаны реттеу бұрышы. * Бас секциясын реттеу бұрышы. * Аяққа арналған секцияның көлбеуі.   • Бүйрек позициясын реттеу. |
|  |  |  |  |  |  | **Техникалық мінездемелері:**  Өлшемдері:500 мм. (Ш) х 2000 мм. (Д) х 660 мм. ~ 920 мм. (В).  Үстелдің үстінгі тақтайының өлшемдері: 500 мм. (Ш) х 2000 мм. (Д).  Үстел панелінің тік барысы: 260 мм.  Көлденең еңкіштігі: ± 20.  Арқа секциясының бұрылу бұрышы: 0-ден +80.  Аяқ секциясының бұрылу бұрышы : 90 дейін +15.  Бас секциясының бұрылу бұрышы : -90 дейін +15.  Бүйрек аймағының ережесі: 115°.  Бүйрек (бел) көтергіштің барысы: 170 мм.  Тренделенбургтың позициясы: ± 25°.  Көлденең жазықта аяқ жуатын секцияларды бұру: 90°.  Үстел салмағы: 250 кг  Үстелді ауыстыру үшін роликтер: 3 дана.  Матрастың қалыңдығы: 40 мм. |
|  |  |  |  |  |  | **Жеткізудің стандартты жиынтығы:**  Операциялық үстел – 1 дана.  Қол діңгегі стандартты – 2 дана.  Анестезиологиялық бейненің аясы– 1 дана.  Гоппель бойынша тізелік діңгегі – 2 дана.  Тоқта діңгегі – 2 дана.  Иықтық діңгек – 2 дана.  Белді қолдау бүйір діңгегі – 2 дана.  Қоқыс салатын құрғатқыш кеме – 1 дана. |
|  |  |  |  |  |  | **Пайдалану шарттарының талаптары:**  Температурасы - 5-400С.  Ылғалдылығы - 5-300С / 80% - дан төмен, 31-400С / 50% - дан төмен.  Пайдалану температурасы: 10-50 градус цельсий.  Сақтау температурасы: 5-50 градус цельсий.  Атмосфералық қысым: 570 - 1060 гПа.  Салыстырмалы ылғалдылығы: 10-95%. |

**Жеткізу мерзімі : шартқа қол қойылған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде**

Кепілдік қызмет көрсету мерзімі пайдалануға берілген күннен бастап 37 ай

( 2015ж.29.05 № 437 ҚР Әлеуметтік дамыту және денсаулық сақтау Министрлігінің бұйрығы,медициналық техниканың қызмет көрсетуінің мерзімдік кепілі туралы ).

Өнім беруші сервистік инженерімен жеткізу және пайдалануға енгізу, жабдықтармен жұмыс жүргізу бойынша қызметкерлерді оқыту жүзеге асырылады.