**Приложение №1 к Объявлению №10 от 29.04.2019г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Характеристика** | **Ед.изм** | **Цена за штуку в тг** | **Количество** | **Сумма** |
| **1** | Аспиратор медицинский | Аспиратор медицинский стационарный передвижного типа должен обладать следующими техническими характеристиками:  Электропитание: 220В / 50Гц  Потребляемая мощность: 90 Вт.  Габариты: Должен иметь небольшие размеры, не более 400 мм × 800 мм × 300 мм.  Корпус: должен иметь эргономичный обтекаемый дизайн, выполнен из металла или армированного пластика, подлежащий многократной обработке дезинфицирующими средствами (устойчив к агрессивным средам), не подвержен коррозии и устойчив к механическим воздействиям.  Мобильность: Передвижной, должен иметь надежные маневренные колесики и ручку для передвижения в соседние помещения путем перекатывания, а не переноски.  Управление: Должен обладать простым управлением в виде одной клавиши (кнопки) для запуска и одной круговой ручки для настройки давления.  Банка- сборник должна быть выполнена из плотного, прозрачного материала, имеющей градацию в миллилитрах, устойчивой к многократной химической и механической обработке, упрощенным механизмом крепления на корпусе для быстрой смены, удобной для быстрой ручной обработки. Крышка банки сборника должна быть выполнена из резины или мягкого пластика, обеспечивающего плотное прилегание к горловине банки- сборника без дополнительных съемных прокладок, не должна иметь резьбу для завинчивания (ввиду быстрого выхода из строя подобных механизмов крепления). Штуцеры на крышке банки- сборника должны плотно прилегать к материалу крышки без клеевых прослоек и выполнены из прочного материала, исключающим слом штуцеров. Штуцеры крышки должны плотно и прочно прилегать к шлангам. Объем банки- сборника: не менее 2500 мл.  Наличие клапана для защиты от переполнения: обязательно наличие надежного механизма, предотвращающего засасывание жидкости в компрессор в виде поплавка или другого устройства, а также гидрофобного воздушного фильтра на линии «Вакуум».  Наличие ножной педали- не обязательно.  Количество банок- сборников: 1 или более  Вес нетто – не более 14 кг.  Время непрерывной работы: не менее 30 мин.  Производительность: не менее 20 литров в минуту.  Длина отсасывающего шланга: не менее 1,5 метра  Диапазон создаваемого отрицательного давления: 20-90 кПа  Шум: не более 60 дБ, аппарат не должен создавать дополнительный шум от вибрации навесных конструкций. | **Шт** | **150000** | **1** | **150000** |

**.**