ОБЪЯВЛЕНИЕ 11

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПА  ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ  , МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

21 февраля    2022 г.

КГП на ПХВ «Районная больница» района Шал акына» Коммунального  Государственного Учреждения «Управления  здравоохранения  акимата  Северо-Казахстанской  области объявляет закуп способом запроса ценовых предложений ИМН   по адресу :  Северо-Казахстанская область, район Шал акына г.Сергеевка  ул.Гончара  119.

Полный перечень закупаемых товаров, выделенная сумма, требуемый срок, условия и место поставки, указаны в Приложении 1.

Документы, предшествующие оплате, указаны в п.7 типового Договора.

К закупу способом запроса ценовых предложений допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в п. 14 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375

Ценовое предложение запечатывается в конверт, в котором указываются наименование и юридический адрес потенциального поставщика.

Конверт подлежит адресации заказчику по адресу: Северо-Казахстанская область, г. Сергеевка, ул. Гончара 119 (здание бухгалтерии, кабинет № 233) и содержит слова "Закуп способом запроса ценовых предложений по ИМН» и "Не вскрывать до 10 часов 00 минут 28 февраля  2022 года (указываются дата и время вскрытия конвертов, указанные в объявлении)".

Окончательный срок подачи ценовых предложений в 10 часов 00 минут 28 февраля 2022 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 28 февраля  в 10 часов 30 минут 2022 года по следующему адресу: Северо-Казахстанская область, г. Сергеевка, ул. Гончара 119, (в здании поликлиники, кабинет главного врача).

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми предложениями. Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону 8 (71534) 2-20-12

Приложение 1

к Объявлению №11 от 21.02.2022

Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты

| Наименование согласно РУ МЗ РК | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- |
| Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты с переговорным устройством + 2 HEPA фильтра. | 1 | 1 400 000 | 1 400 000 |

Техническая характеристика

Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты с переговорным устройством и запасными фильтрами.

Кабина используется для забора патологического материла (мокроты). Конструктивная особенность кабины позволяет достичь полной воздушной изоляции в целях предупреждения возможного заражения персонала инфекцией, передающейся воздушно-капельным путём во время процедур с высоким риском выделения инфекционного аэрозоля.

Кабина работает в двух режимах: Режим 1 – в присутствии человека во время сдачи мокроты работает вентилятор и светильник. Режим 2 – в отсутствии человека после процедуры работает ультрафиолетовый облучатель.

Кабина представляет собой сборно-разборную конструкцию, изготовленную из метала (не профлист) толщиной 1,2 мм, окрашенную порошково-полимерной краской, устойчивой к применению дезинфицирующих средств. Кабина размером не более 900/1050/2100 (2300) мм, вес нетто не менее 140 кг.

Кабина оснащена вентиляционным блоком с клапаном обратного хода и вентилятором диаметром 125 мм, обеспечивающий не менее 12 (двенадцати) кратный воздухообмен.

Для предотвращения выхода инфицированного воздуха наружу в вентиляционный блок встроен HEPA фильтр. Класс HEPA фильтр - H13, эффективность 99,95%. Помимо 1 (одного) основного, в комплект поставки входят 2 (два) дополнительных запасных HEPA фильтра.

Кабина оснащена переговорным устройством, которое обеспечивает громкую связь в пределах 300 (триста) метров между пациентом и медицинским персоналом. Переговорное устройство состоит из пульта и панели абонента. Пульт оборудован сенсорными кнопками с подсветкой, которые не имеют ограничений по количеству нажатий и позволяют управлять функциями громкости (16 уровней) и чувствительности (16 уровней). Акустические детекторы не реагируют на лишние шумы, передача речи четкая, эффект объемного звука. Корпус вандалоустойчивый, есть функция «конфиденциального разговора».

Внутри кабины имеется светильник, ультрафиолетовый облучатель мощностью 30 Вт, внутренняя скамейка и полочка перед смотровым стеклом. Выключатель двухклавишный выведен наружу, электропроводка внутренняя. Дверь закрывается на магнит, есть 2 (два) окна размерами 450/700 мм для руководства и наблюдения за пациентом. В комплект входит монтажный набор метизов для сборки, гофра диаметром 125 (сто двадцать пять) мм. В стоимость товара входит доставка, сборка, установка и ввод в эксплуатацию. Строительные работы (вывод воздуховода наружу не входит в стоимость товара).

Кашлевая кабина является медицинским оборудованием, поэтому обязательно наличие регистрационное удостоверения МЗ РК и разрешительный документ (лицензия, талон) на право реализации медицинской техники у Поставщика. Технический паспорт на казахском языке – 1 шт. Технический паспорт на русском языке – 1 шт.

В стоимость товара входит помимо  доставки и  установки   обучение персонала работе с данным оборудованием . Срок гарантийного сервисного обслуживания 37 месяцев с даты установки. Срок поставки по заявке Заказчика.